## 
LHC Project - CERN
Dok.-Nr. / doc-no.: |  |  | QE0113_0 |  | Noell-Auftr.-Nr. / Noell-com.-no.: |  |  | 91300
Int. Kennz. / int. Ident.: |  | 'file:///tmp/in/input.xls'#$ |  |  | Seite / page:
Elektrische Prüfungen äußere Lage / electrical check outer layer
QIPP-Dok.-Nr. / QIPP-doc.-no.: |  |  |  | CE0019_0 | Noell-Lagen-Nr. / Noell-layer-no.: |  |  | N-0127E
Beginn der Messung / start of measuring: |  |  |  | 2001-07-16
Ende der Messung / end of measuring: |  |  |  | 2001-08-06
Name / name: |  | Zehner | Status / status: |  | nach dem Ausbacken / after polymerisation
Anhang / annex: |  | 1 - 7 | Konfiguration / configuration: |  |  | Auf Holztisch / on wooden table
Messgeräte / equipment: |  |  | Testo 901, Kepco Power Supply BOP 72-3D, HP34401A, Solartron SI 1253, Megger BM21, Seitz Impulse Tester WP6
Gleichstromwiderstand R / DC-Resistance R | [5 empty] | ( I = 1A )
|  | Umg.-temp. / amb. temp.: | 23.3 | °C |  | R [DC] | 1045.14 | mW
I / I: | 1 | A U / V: | 1.0451 | V |  | R [DC] 20°C | 1032.1963 | mW
Induktivität L / Q / inductance L / Q
| 10Hz | 100Hz | 1000Hz |  |  | 10Hz | 100Hz | 1000Hz
L [mH] | 6.6 | 6.6 | 6.59 |  | Q | 0.39608 | 3.86 | 29.28
Riso Kupferkeile / insulation-resistance cu-wedges R | [5 empty] | (U/V = 500V, T = 30s, R > 1GW)
C.S. | I | 55.5 | 54.5 | 57 | 65.5 | GW |  | N.C.S.
| II | 58.5 | 54.5 | 50.5 | 52.5 | GW
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 2.5KV; = 100V/Windung / 100V/turn)
Bedingung / condition: Lage unbelastet / layer without mechanical load
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) | [5 empty] | T | 744 | µsec
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 3.0KV; = 120V/Windung / 120V/turn)
Bedingung / condition: Lage belastet / layer with mechanical load
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) |  |  | CS 30N/mm² | 744 | µsec | NCS 30N/mm² | 744 | µsec
|  |  | CS 80N/mm² | 744 | µsec | NCS 80N/mm² | 744 | µsec
Anmerkung: Solange die CERN-Presse nicht beigestellt ist, wird das Noell-Equipement benutzt / Notice: As long as the CERN-press is not available, the Noell-equipement is used.
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 3.0KV; = 120V/Windung / 120V/turn)
Bedingung / condition: Lage nach E-Mod.-Messung / after e-mod.-measurement
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) | [5 empty] | T | 744 | µsec
Ergebnis / result:
Die gemessenen Werte genügen den in Spez. LHC-MMS/98-198 Rev. 1.1 Anhang B10 Tabelle A genannten Bedingungen.
The measured values satisfy the conditions according to spec. LHC-MMS/98-198 rev. 1.1 annex B10 table A.
Unterschrift / sign:
Dieses Schriftstück unterliegt samt seinem Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Noell-KRC genutzt, vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise verwendet werden. Ist Noell-KRC nicht Urheber (Ersteller) des Schriftstücks, so kann die Zustimmung im Rahmen des mit Noell-KRC bestehenden Vertrages auch vom Urheber erteilt werden.
Noell-KRC Energie- und
Umwelttechnik GmbH