## JP11_TB
ELECTRICAL TESTS OF POLES
|  |  | [ACCEPTANCE TEST] |  | Date : | 2000-11-28
POLE TYPE : |  | MB |  |  | Serial Nr. | JP11
Inner Layer Nr. |  | JI9 | Cable I Nr. | 01B10001A
Outer Layer Nr. |  | JO10 | Cable O Nr. | 02B00333A
INSULATION RESISTANCE
Before splice soldering
INNER LAYER --> OUTER LAYER |  |  |  | 6900 | MW | >1000MW
[V= 1KV 30"]
R[dc] of the Pole
I = | 1 | A
Temp.* : | 19.7 | °C |  | 1493.21 | mV
| POLE |  |  | 1493.21 | mW
| POLE [R20] |  |  | 1494.9142 | mW
R[dc] of the Splice
I = | 10 | A
Temp.* : | 18.5 | °C |  | 0.631 | mV
| Splice |  |  | 63.4809 | µW
INDUCTANCE
[Value from gain phase analyser]
|  |  |  | L | Q
[mH]
| POLE |  | 10Hz | 13.43 | 0.559
|  |  | 100Hz | 13.4 | 5.09
|  |  | 1000Hz | 12.82 | 17.3
DISCHARGE TEST
Whitout Strain
V = 100V/wire |  |  | T | 696 | µS [Reference Pole]
| POLE | [4KV; 10 puls] | T | 692 | µS
[Whith Strain [120 N /mm2 straight part and the stress fades down in the ends]
V = 120V/wire
| POLE |  | C.side T |  | µS
|  |  | N.C. side T |  | µS
[4.8KV; 10 puls]