## 
LHC Project - CERN
Dok.-Nr. / doc-no.: |  |  | QP0211_0 |  | Noell-Auftr.-Nr. / Noell-com.-no.: |  |  | 91300
Int. Kennz. / int. Ident.: |  | #VALUE! |  |  | Seite / page: |  |  | 1 - 1
Elektrische Prüfungen Pol / electrical check pole
QIPP-Dok.-Nr. / QIPP-doc.-no.: |  |  |  | CP0031_0 | Noell-Pol-Nr. / Noell-pole-no.: |  |  | N-0139P
Beginn der Messung / start of measuring: |  |  |  | 2001-12-06 | Noell-i.-L.-Nr. / Noell-inner-layer-no.: |  |  | N-0140I
Ende der Messung / end of measuring: |  |  |  | 2002-01-11 | Noell-ä.-L.-Nr. / Noell-outer-layer-no.: |  |  | N-0139E
Name / name: |  | Mehler | Status / status: |  | nach Polmontage / after pole assembly
Anhang / annex: |  | 1 - 3 | Konfiguration / configuration: |  |  | Auf Holztisch / on wooden table
Messgeräte / equipment: |  |  | Testo 901, Kepco Power Supply BOP 72-3D, fug Low Voltage Power Supply NTN2800M-65, HP34401A, Solartron SI 1253, Megger BM21, Seitz Impulse Tester WP6
Isolationswiderstand Pol / insulation-resistance pole | [5 empty] | (U/V = 1kV, T = 30s, R > 1GW)
Bedingung / condition: Vor dem Löten des Lagesprungs / before soldering of the layer jump
| innere Lage / inner layer -> äußere Lage / outer layer |  |  |  |  | Riso = | 294 | GW
Gleichstromwiderstand R / DC-Resistance R | [5 empty] | ( I = 30A )
Lagensprung / layer jump:
Bedingung / condition: Nach dem Löten des Lagesprungs / after soldering of the layer jump
|  | Umg.-temp. / amb. temp.: | 22.8 | °C |  | R [DC] | 0.065933 | mW
I / I: | 30 | A U / V: | 1.978 | mV |  | R [DC] 20°C | 0.065239 | mW
Gleichstromwiderstand R / DC-Resistance R | [5 empty] | ( I = 1A )
|  | Umg.-temp. / amb. temp.: | 22.4 | °C |  | R [DC] | 1553 | mW
I / I: | 1 | A U / V: | 1.553 | V |  | R [DC] 20°C | 1538.9646 | mW
Induktivität L / Q / inductance L / Q
| 10Hz | 100Hz | 1000Hz |  |  | 10Hz | 100Hz | 1000Hz
L [mH] | 13.42 | 13.38 | 12.82 |  | Q | 0.54422 | 4.97 | 16.69
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 4.0KV; = 100V/Windung / 100V/turn)
Bedingung / condition: Pol unbelastet / pole without mechanical load
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) | [5 empty] | T | 1.05 | msec
Spannungsabgriffe, falls vorhanden / voltage taps, if present
auf separatem Protokoll / on separate protokoll
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 4.8KV; = 120V/Windung / 120V/turn)
Bedingung / condition: Pol belastet / pole with mechanical load
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) |  |  | CS 100N/mm² | --------------- | msec | NCS 100N/mm² | --------------- | msec
Solange die CERN-Presse nicht verfügbar ist, kann Messung nicht durchgeführt werden / Notice: As long as the CERN-press is not available, the measurement can not be done.
Stoßspannungstest / discharge test |  |  |  |  | (U/V = 4.8KV; = 120V/Windung / 120V/turn)
Bedingung / condition: Pol nach E-Mod.-Messung / after e-mod.-measurement
(1 Test = 10 Impulse / 1 test = 10 pulses) | [5 empty] | T | 1.05 | msec
Ergebnis / result:
Die gemessenen Werte genügen den in Spez. LHC-MMS/98-198 Rev. 1.1 Anhang B10 Tabelle B genannten Bedingungen.
The measured values satisfy the conditions according to spec. LHC-MMS/98-198 rev. 1.1 annex B10 table B.
Unterschrift / sign:
Dieses Schriftstück unterliegt samt seinem Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Noell-KRC genutzt, vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise verwendet werden. Ist Noell-KRC nicht Urheber (Ersteller) des Schriftstücks, so kann die Zustimmung im Rahmen des mit Noell-KRC bestehenden Vertrages auch vom Urheber erteilt werden.
Note on C9: Blatt1: L/Q-Transferfunktion Blatt2: Stoßspng ohne Druck Blatt3: Stoßspng nach E-Modul
Note on H22: erwwarteter Wert: ca. 0,07mOhm
Note on H28: erwarteter Wert: 1530mOhm
Note on E43: Solange die CERN-Presse nicht verfügbar ist, kann Messung nicht durchgeführt werden!
Note on H43: Solange die CERN-Presse nicht verfügbar ist, kann Messung nicht durchgeführt werden!
Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH
Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH