## 2002
|  |  | ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES | [8 empty] | RAW_Data [Logger] | [5 empty] | RAW_Data [Gain Phase Analyser]
AFTER COLLARING
|  |  | (WITH BEAM TUBES) | [6 empty] | [DataQHs_Cl] |  | [DataPoles_Cl]
[10 empty] | QHs |  | Poles | Poles | Poles | f | Q | L |  | Q | L
[10 empty] | [W] |  | [V] | [mW] | R20[mW] | [Hz] |  | [mH] |  |  | [mH]
MAIN CONTRACTOR : |  |  | ANSALDO SUPERCONDUTTORI s.p.a. |  | CONTRACT NUMBER : F302 |  |  |  | YT111 | 20.3361 | Magnet | 6.3364 | 6336.372 | 6286.0833 | 10 | 0.864 | 21.8 |  | 0.865 | 21.9
SUB CONTRACTOR : | [8 empty] | YT112 | 20.3625 | Aperture1 | 3.1571 | 3157.134 | 3132.0774 | 100 | 4.7 | 21.5 |  | 4.69 | 21.5
[9 empty] | YT121 | 20.2186 | Aperture2 | 3.1792 | 3179.195 | 3153.9633 | 1000 | 1.66 | 15.4 |  | 1.68 | 15.4
COMPONENT NAME : |  |  | Collared Coils | [5 empty] | YT122 | 20.1987 | Apt1 Pup | 1.5756 | 1575.62 | 1563.1151
CERN PART NUMBER : |  |  | HCMBB_A001 |  | Serial Number : |  | 2002 |  | YT211 | 20.2911 | Apt1 Plw | 1.5815 | 1581.511 | 1568.9593 | 10 | 0.865 | 21.8 |  | 0.874 | 22
[9 empty] | YT212 | 20.3898 | Apt2 Pup | 1.6058 | 1605.789 | 1593.0446 | 100 | 4.71 | 21.4 |  | 4.62 | 21.5
CERN INSPECTION & TEST PLAN NUMBER : 9a To 9i |  |  |  |  | TEST NUMBER : |  | 9a to 9i |  | YT221 | 20.304 | Apt2 Plw | 1.5734 | 1573.373 | 1560.8859 | 1000 | 1.68 | 15.1 |  | 1.69 | 15.1
NON CONFORMITY: |  |  | No |  | NON CONFORMITY: |  | Number |  | YT222 | 20.387
[15 empty] | 10 | 0.864 | 43.5 |  | 0.87 | 43.9
NAME OF TEST OPERATOR: |  |  | A. Pavese | [11 empty] | 100 | 4.72 | 42.9 |  | 4.66 | 43
NAME OF RESPONSIBLE: |  |  | B.Caserza | [11 empty] | 1000 | 1.67 | 30.5 |  | 1.68 | 30.5
DATE OF TEST : |  |  | 2003-04-17 |  | TIME : |  | 10:00
[15 empty] | 10 | 0.858 | 87.2
[15 empty] | 100 | 4.7 | 85.9
[15 empty] | 1000 | 1.67 | 61
R[dc] of the Poles |  |  | ITP step 9a
I = | 1 | A | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
Temp.* : | 22 | °C | Upper | Lower |  | Upper | Lower
Humidite: | 45 | % | [mW] | [mW] |  | [mW] | [mW]
Poles |  |  | 1575.62 | 1581.511 |  | 1605.789 | 1573.373
Poles [20°C] |  | * | 1563.1151 | 1568.9593 |  | 1593.0446 | 1560.8859
D1 & D2 |  | * | 3132.0774 | mW |  | 3153.9633 | mW
Magnet |  |  | * | 6286.0833 | mW
|  | Poles Nr. | 02P00006 | 02P00008 |  | 02P00005 | 02P00007
R[dc] of the Quench Heaters |  |  | ITP step 9b
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Left | Right |  | Left | Right
|  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
D1 & D2 |  | * | 20.3361 | 20.2186 |  | 20.2911 | 20.3898
|  | * | 20.3625 | 20.1987 |  | 20.3898 | 20.304
Capacitance |  |  | ITPstep 9d/e
[ Megger 100V ; > 1'] |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
QHs | --> Dipoles |  | 230 | nF |  | 210 | nF
D1 & D2 | --> Masse |  | 200 | nF |  | 200 | nF
Magnet | --> Masse |  | * | 370 | nF
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INDUCTANCE L/Q[10Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES |  | (L) | 21.8 | 21.8 |  | 21.9 | 22
|  | (Q) | 0.864 | 0.865 |  | 0.865 | 0.874
D1 & D2 |  | (L) | 43.5 | mH |  | 43.9 | mH
|  | (Q) | 0.864 |  |  | 0.87
Magnet |  |  | (L) | 87.2 | mH
|  |  | (Q) | 0.858
INDUCTANCE L/Q[100Hz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 21.5 | 21.4 |  | 21.5 | 21.5
|  | (Q) | 4.7 | 4.71 |  | S16 | 4.62
D1 & D2 | * | (L) | 42.9 | mH |  | 43 | mH
|  | (Q) | 4.72 |  |  | 4.66
Magnet | * |  | (L) | 85.9 | mH
|  |  | (Q) | 4.7
INDUCTANCE L/Q[1.0KHz] |  |  | ITP step 9c
|  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
|  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | [mH] | [mH] |  | [mH] | [mH]
POLES | * | (L) | 15.4 | 15.1 |  | 15.4 | 15.1
|  | (Q) | 1.66 | 1.68 |  | 1.68 | 1.69
D1 & D2 | * | (L) | 30.5 | mH |  | 30.5 | mH
|  | (Q) | 1.67 |  |  | 1.68
Magnet | * |  | (L) | 61 | mH
|  |  | (Q) | 1.67
ELECTRICAL TESTS OF DIPOLES
AFTER COLLARING
(WITH BEAM TUBE)
INSULATION RESISTANCE
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 8 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 8.65 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 1.68 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 1.98 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 7.45 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 9.3 | GW |  | >1000MW
[V=1.0.KV, 60'']
DIELECTRIC TESTS |  |  | ITP step 9f/h
Dipole D1 + QHs D1 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
Dipole D2 + QHs D2 ----> Masse * |  |  |  | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=5.0KV 5' ]
| QHs D1(8x) D1 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
| QHs D2(8x) D2 |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 1
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DIPOLE 2
| POLE UP -----> POLE LW |  | * | 0.1 | µA |  | < 20 µA
[V=3.0.KV 5' ]
DISCHARGE TEST |  |  | ITP step 9i
V = 100V/turn |  |  | Apt 1 | [ext] |  | Apt 2 | [int]
[C= 2µF] |  |  | Upper | Lower |  | Upper | Lower
|  |  | mS | mS |  | mS | mS
| Poles [4.0KV] | * | 0.976 | 0.956 |  | 0.976 | 0.968
| Dipoles D1 & D2 [4KV] * |  | 1.703 | mS | * | 1.703 | mS
| Magnet [4KV] |  | * | 2.538 | mS
| Quench Heaters |  | YT111 & 112 | YT121 & 122 |  | YT211 & 212 | YT221 & 222
| [V=800V] |  | 165 / 168 | 159 / 159 | µS | 165 / 167 | 167 / 167 | µS
| [C= 2µF] | Current | 33.0 / 34.5 | 30.0 / 29.5 | A | 33.0 / 34.5 | 34.0 /34.0 | A
Apt1
Apt2
Up
Lw
Dip
Magnet
LHC/MMS TRACEABILITY INFORMATION