## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
14/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  | HCMQAP128_pos1ap2 | 2588 | THCMQAP128_pos1ap2.xls
14/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  | HCMQAP128_pos2ap2 | 2588 | THCMQAP128_pos2ap2.xls
14/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  | HCMQAP128_pos3ap2 | 2588 | THCMQAP128_pos3ap2.xls
14/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  | HCMQAP128_pos4ap2 | 2588 | THCMQAP128_pos4ap2.xls
14/11/2003 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  | HCMQAP128_pos5ap2 | 2588 | THCMQAP128_pos5ap2.xls
Sommaire : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: HCMQAP128_pos1ap2+HCMQAP128_pos2ap2+HCMQAP128_pos3ap2+HCMQAP128_pos4ap2+HCMQAP128_pos5ap2

## HCMQAP128_pos1ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap128 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 3.2409e-05 | 1.3167e-07 | 6.5973e-05 | 1.3326e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1768e-05 | 1.2885e-07 | 1.2301e-05 | 1.3695e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0022524 | 5.2789e-06 | 6.77e-08 | -1.1718
GMT Time | 2003-11-14 06:49 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.252 mT)
Run Number | 2588 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.3271 | 0.011439 | 0.17681 | 0.0095995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | 0.17537 | 0.019249 | 2.8833 | 0.025086 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.77406 | 0.0045446 | -0.83871 | 0.013853 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 1 | 3.1473 | 0.017587 | 0.18816 | 0.009156 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.27622 | 0.0025003 | 0.162 | 0.0092651 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.8284 | 0.067883 | 0.003626 | 0.22346 | 0.0051777 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.040116 | 0.0028694 | -0.0080941 | 0.0057996 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.26493 | 0.0026051 | 0.055212 | 0.0038054 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.028549 | 0.0027074 | 0.020767 | 0.0030169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.363 | -0.0039174 | 0.0036768 | 0.012402 | 0.0022894 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.595 | 0.030504 | 0.0016112 | 0.061825 | 0.002209 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.349 | -0.19593 | 0.00092433 | 0.015595 | 0.0016949 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.24577 | -0.0020373 | 0.00053011 | -0.00096492 | 0.0020352 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.49735 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | -0.06714 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.2524 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.1529
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.3388 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.27063
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP128_pos2ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap128 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.8602e-05 | 1.0783e-07 | 6.8805e-05 | 2.2155e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9437e-05 | 2.2093e-07 | 1.1488e-05 | 1.0212e-07
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037566 | -1.6767e-05 | 2.8407e-08 | 2.2316
GMT Time | 2003-11-14 06:55 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.757 mT)
Run Number | 2588 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -0.10655 | 0.0096429 | -0.37851 | 0.011926 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.45191 | 0.010077 | 0.89772 | 0.008088 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.45257 | 0.0057687 | -0.77892 | 0.010557 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 2 | 2.5168 | 0.0042407 | -0.54052 | 0.0050742 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | -0.063122 | 0.0038013 | 0.35724 | 0.0014435 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 17.9718 | -0.17283 | 0.0042239 | 0.071047 | 0.0047088 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.0027353 | 0.0029915 | 0.01377 | 0.0019846 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | 0.016465 | 0.0018748 | -0.039885 | 0.0026239 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.0021577 | 0.0017702 | 0.050242 | 0.0028446 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.152 | 0.0076304 | 0.001566 | 0.017463 | 0.0018147 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 39.164 | 0.033654 | 0.00082548 | 0.048127 | 0.0004229 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.227 | -0.18704 | 0.000669 | 0.011836 | 0.00085768 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.2638 | -0.0016613 | 0.00084611 | -0.0028858 | 0.0007418 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.31254 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.12786 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7567 | Module de C6 (unité) |  |  | 2.5742
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.39322 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.04315
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP128_pos3ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap128 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.9517e-05 | 1.6474e-07 | 4.1191e-05 | 1.7856e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8548e-05 | 1.0584e-07 | 1.0551e-05 | 9.4929e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037521 | -4.1787e-05 | 7.609e-08 | 5.5682
GMT Time | 2003-11-14 07:02 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2588 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 0.64899 | 0.0097829 | -0.14201 | 0.0084019 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.7412 | 0.013451 | 1.1859 | 0.010386 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.51374 | 0.0063632 | -0.7633 | 0.0041897 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 3 | 3.5141 | 0.0064309 | -0.22049 | 0.0066699 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.066786 | 0.0052716 | 0.4754 | 0.0031116 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.1335 | -0.25207 | 0.0023159 | 0.12173 | 0.0021704 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.020691 | 0.0019848 | 0.0023357 | 0.00066947 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.021413 | 0.0022597 | -0.0039087 | 0.0032532 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | 0.015601 | 0.0019114 | 0.048901 | 0.0012168 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.369 | 0.02 | 0.00066805 | 0.01888 | 0.0013755 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 1.017 | 0.032694 | 0.00088007 | 0.032068 | 0.0014263 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.32 | -0.18392 | 0.0010839 | 0.013365 | 0.00077938 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.40345 | -0.0022459 | 0.00060322 | -0.0045795 | 0.00085883 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.19112 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.31904 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7524 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.5211
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 0.66435 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.021766
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP128_pos4ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap128 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 5.9288e-05 | 7.2829e-08 | 8.9999e-05 | 1.0075e-07
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.9843e-05 | 8.8688e-08 | 1.109e-05 | 5.3707e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0037518 | -4.4034e-05 | 8.4264e-08 | 5.8681
GMT Time | 2003-11-14 07:08 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -3.752 mT)
Run Number | 2588 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | 2.6599 | 0.015707 | -0.32691 | 0.00338 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -0.092492 | 0.0072777 | 0.91938 | 0.0077513 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | 0.064927 | 0.0056303 | -1.1013 | 0.0052864 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 4 | 3.0577 | 0.00378 | -0.20646 | 0.0046248 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.18833 | 0.002038 | 0.3136 | 0.0041626 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.2831 | 0.021572 | 0.0031383 | 0.029059 | 0.0041989 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.073817 | 0.0016461 | 0.011301 | 0.0018917 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.085553 | 0.002272 | 0.0059954 | 0.0021268 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.027183 | 0.001567 | 0.042461 | 0.00088619 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.255 | 0.0027612 | 0.0010342 | 0.0084883 | 0.0015361 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 31.535 | 0.036967 | 0.00063391 | 0.052983 | 0.0014676 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | -0.327 | -0.16864 | 0.00057993 | 0.016632 | 0.00057751 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.26381 | -0.0025519 | 0.00036672 | -0.0025822 | 0.00098364 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.4109 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.33622 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -3.7521 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.0647
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.6799 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.085763
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## HCMQAP128_pos5ap2
Bench Number | 91 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | hcmqap128 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.1182e-05 | 1.3486e-07 | 7.2448e-05 | 5.4246e-08
Magnet Type | 2 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.2204e-05 | 6.4534e-08 | 1.1076e-05 | 9.9837e-08
Aperture Number | 2 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0020846 | -4.1194e-05 | 7.8759e-08 | 9.8795
GMT Time | 2003-11-14 07:15 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= -2.085 mT)
Run Number | 2588 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | taupe_quadrupole#12 | -1.8885 | 0.021604 | 9.3558 | 0.027832 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Rref | 0.017 | -1.4546 | 0.01879 | 1.6895 | 0.013749 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7
Meas Type | cmp | -0.33683 | 0.016672 | -1.0911 | 0.008366 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
Shaft Pos | 5 | 14.2468 | 0.0066097 | 1.271 | 0.017466 | 6 | 3.925 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
Coil length | 0.7499 | 0.020584 | 0.0085329 | 0.84419 | 0.0084541 | 7 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Température (bobine) | 18.4235 | -0.15864 | 0.0034126 | 0.47923 | 0.002796 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.036308 | 0.0038924 | 0.018533 | 0.0049944 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Angle(horiz./X_top codeur) | 0 | -0.39195 | 0.0027676 | 0.16655 | 0.0051333 | 10 | -0.26 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Mid Current (I réel moyen) | 12.506 | -0.031096 | 0.0061178 | 0.068882 | 0.0014802 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.262 | -0.023833 | 0.0028233 | 0.044872 | 0.0021997 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 5.595 | -0.0072751 | 0.0016281 | 0.041174 | 0.0025817 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Incli. carriage (niv min) | 0.194 | -0.13668 | 0.0020326 | -0.026604 | 0.001716 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dx moyen(mm) | 0.16098 | 0.0007252 | 0.0011276 | 0.00072352 | 0.0014076 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
Dy moyen(mm) | 0.594 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+2*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+2*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-2*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(verticale,C2) | 0.56605 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | -2.085 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.3034
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 9.5445 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.42587
Vitesse (%) | 80
Commentaire

## Lmag_hcmqap
Fichiers | HCMQAP128_pos1ap2 | HCMQAP128_pos2ap2 | HCMQAP128_pos3ap2 | HCMQAP128_pos4ap2 | HCMQAP128_pos5ap2 | Long. mag (m)
C2 (mT) | -2.2524 | -3.7567 | -3.7524 | -3.7521 | -2.085 | 3.1162
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales
b3 | -1.3271 | -0.10655 | 0.64899 | 2.6599 | -1.8885 | 0.32621
b4 | 0.17537 | -0.45191 | -0.7412 | -0.092492 | -1.4546 | -0.47849
b5 | 0.77406 | 0.45257 | 0.51374 | 0.064927 | -0.33683 | 0.31495
b6 | 3.1473 | 2.5168 | 3.5141 | 3.0577 | 14.2468 | 4.5458
b7 | 0.27622 | -0.063122 | 0.066786 | 0.18833 | 0.020584 | 0.088802
b8 | 0.067883 | -0.17283 | -0.25207 | 0.021572 | -0.15864 | -0.10847
b9 | -0.040116 | -0.0027353 | -0.020691 | 0.073817 | 0.036308 | 0.01118
b10 | -0.26493 | 0.016465 | -0.021413 | -0.085553 | -0.39195 | -0.11241
b11 | 0.028549 | -0.0021577 | 0.015601 | -0.027183 | -0.031096 | -0.0033392
b12 | -0.0039174 | 0.0076304 | 0.02 | 0.0027612 | -0.023833 | 0.0035619
b13 | 0.030504 | 0.033654 | 0.032694 | 0.036967 | -0.0072751 | 0.028294
b14 | -0.19593 | -0.18704 | -0.18392 | -0.16864 | -0.13668 | -0.17642
b15 | -0.0020373 | -0.0016613 | -0.0022459 | -0.0025519 | 0.0007252 | -0.0017515
a3 | 0.17681 | -0.37851 | -0.14201 | -0.32691 | 9.3558 | 1.0721
a4 | 2.8833 | 0.89772 | 1.1859 | 0.91938 | 1.6895 | 1.3648
a5 | -0.83871 | -0.77892 | -0.7633 | -1.1013 | -1.0911 | -0.90306
a6 | 0.18816 | -0.54052 | -0.22049 | -0.20646 | 1.271 | -0.035819
a7 | 0.162 | 0.35724 | 0.4754 | 0.3136 | 0.84419 | 0.41206
a8 | 0.22346 | 0.071047 | 0.12173 | 0.029059 | 0.47923 | 0.14971
a9 | -0.0080941 | 0.01377 | 0.0023357 | 0.011301 | 0.018533 | 0.0079048
a10 | 0.055212 | -0.039885 | -0.0039087 | 0.0059954 | 0.16655 | 0.021131
a11 | 0.020767 | 0.050242 | 0.048901 | 0.042461 | 0.068882 | 0.046283
a12 | 0.012402 | 0.017463 | 0.01888 | 0.0084883 | 0.044872 | 0.018578
a13 | 0.061825 | 0.048127 | 0.032068 | 0.052983 | 0.041174 | 0.046481
a14 | 0.015595 | 0.011836 | 0.013365 | 0.016632 | -0.026604 | 0.0087621
a15 | -0.00096492 | -0.0028858 | -0.0045795 | -0.0025822 | 0.00072352 | -0.0024604
Angle[Horiz,C2](°) | -0.06714 | 0.12786 | 0.31904 | 0.33622 | 0.56605 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 17.8284 | 17.9718 | 18.1335 | 18.2831 | 18.4235 | -209.68
Niv. moyen (mrad) | 0.356 | -0.1895 | 0.3445 | -0.291 | 0.228 | C2,moyen=-3.754
Intégrale(Cn) = Sum(Cn,pos=[1,5])/(Sum(C2,pos=[1,5]) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)/C2,moyen*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]
Taupe : | taupe_quadrupole#12

## Result_HCMQAP
Fri 14/11/2003 07:19:46 | SIEGMUND | HCMQAP128 | Aperture2 | taupe_quadrupole#12
Position | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Integrales
Cn (mT) | 0.0022584 | 0.0037674 | 0.0037624 | 0.0037624 | 0.0020909 | 0.01173
Angle(Horiz,Cn) | 5.524 | 1.971 | -0.83867 | -1.6387 | -5.0364 | 4.561
b1 | 21.3334 | 10.2809 | -71.3116 | 10.0775 | 68.6344 | -0.0011068
b2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
b3 | -1.2642 | -0.11362 | 0.62686 | 2.6657 | -1.7097 | 0.35361
b4 | 0.089377 | -0.44604 | -0.72179 | -0.0965 | -1.5334 | -0.4963
b5 | 0.84072 | 0.48262 | 0.39922 | 0.069089 | 0.19258 | 0.37601
b6 | 3.1488 | 2.5149 | 3.4804 | 3.0602 | 14.3477 | 4.5514
b7 | 0.2775 | -0.07398 | 0.069943 | 0.18912 | 0.082063 | 0.095548
b8 | 0.05831 | -0.17506 | -0.25112 | 0.022303 | -0.13136 | -0.10634
b9 | -0.041236 | -0.0017177 | -0.018661 | 0.073341 | 0.036518 | 0.011666
b10 | -0.26576 | 0.015202 | -0.028178 | -0.084611 | -0.3749 | -0.11195
b11 | 0.027612 | -0.0032028 | 0.013137 | -0.025401 | -0.02129 | -0.0025778
b12 | 0.002681 | 0.0062033 | 0.014113 | 0.0053445 | -0.013025 | 0.0048217
b13 | 0.024418 | 0.031622 | 0.037742 | 0.037687 | -0.0091685 | 0.028063
b14 | -0.19656 | -0.1873 | -0.1837 | -0.16823 | -0.13823 | -0.17663
b15 | -0.0019575 | -0.0015788 | -0.0023021 | -0.0026199 | 0.00078615 | -0.001742
a1 | -73.9975 | 34.5486 | 106.5227 | -23.3762 | -131.9688 | 4.6287e-05
a2 | 110.4842 | 39.4205 | -16.7735 | -32.774 | -100.731 | 0
a3 | 0.18109 | -0.37468 | -0.18676 | -0.33018 | 9.4892 | 1.0798
a4 | 2.8594 | 0.89832 | 1.2276 | 0.91522 | 1.6997 | 1.3719
a5 | -0.93458 | -0.73623 | -0.57296 | -1.1407 | -1.9969 | -0.9914
a6 | 0.27941 | -0.51187 | -0.25523 | -0.239 | 0.8646 | -0.086354
a7* | 0.16483 | 0.34633 | 0.44415 | 0.3053 | 0.87234 | 0.40409
a8 | 0.22723 | 0.068613 | 0.12181 | 0.027561 | 0.48094 | 0.14955
a9 | 0.0086786 | 0.014141 | 0.00075566 | 0.012299 | 0.073205 | 0.017583
a10 | 0.038844 | -0.038647 | -0.0053746 | 0.0089014 | 0.19363 | 0.023033
a11 | 0.026007 | 0.053403 | 0.0518 | 0.045437 | 0.079861 | 0.050681
a12 | 0.011055 | 0.01975 | 0.020856 | 0.0079207 | 0.050896 | 0.020078
a13* | 0.069614 | 0.046353 | 0.023312 | 0.053825 | 0.04832 | 0.046228
a14 | 0.00042333 | 0.0066672 | 0.015536 | 0.020497 | -0.016914 | 0.0080823
a15 | -0.001131 | -0.0029337 | -0.004551 | -0.0025192 | 0.00066752 | -0.0024813
Temp taupe(deg) | 18.4235 | 18.4357 | 18.4601 | 18.4723 | 18.4967
Niv init(mrad) | 0.23753 | 0.23244 | 0.21515 | 0.20752 | 0.20447
Dx moy (mm) | -3.4873e-05 | -1.7709e-05 | 0.00012153 | -1.7262e-05 | -0.00011893 | 0.00028114
Dy moy (mm) | 0.00012618 | -5.8663e-05 | -0.00018088 | 3.9683e-05 | 0.00022315 | 0.00037137
| C2 centre (mT) | 0.003752 | Long. Mag. (m) | 3.1162
* = error on Conclusion : CONTACT CEA
Dx corrected | -3.4873e-05 | -1.7709e-05 | 0.00012153 | -1.7262e-05 | -0.00011893 | -1.1675e-07
Dy corrected | 0.00012618 | -5.8663e-05 | -0.00018088 | 3.9683e-05 | 0.00022315 | -4.5495e-08
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000.0025 | 9999.9977 | 10000.005 | 9999.9961 | 9999.7748
b3' | -1.3284 | -0.10293 | 0.65057 | 2.6595 | -1.7444
b4' | 0.11023 | -0.45821 | -0.73476 | -0.08613 | -1.434
b5' | 0.79806 | 0.46069 | 0.51005 | 0.056342 | -0.36603
b6' | 3.138 | 2.5225 | 3.5117 | 3.0548 | 14.2755
b7' | 0.26486 | -0.071046 | 0.066449 | 0.18851 | 0.044305
b8' | 0.058472 | -0.17466 | -0.25212 | 0.021477 | -0.14109
b9' | -0.038924 | -0.0030605 | -0.020989 | 0.073927 | 0.037247
b10' | -0.26826 | 0.017078 | -0.021727 | -0.085413 | -0.3839
b11' | 0.026648 | -0.0025242 | 0.016688 | -0.025664 | -0.027636
b12' | -0.0041205 | 0.0077274 | 0.020327 | 0.0033775 | -0.019866
b13' | 0.029619 | 0.034458 | 0.022818 | 0.039286 | 0.0062885
b14' | -0.19639 | -0.18742 | -0.18461 | -0.16811 | -0.13843
b15' | -0.0019575 | -0.0015788 | -0.0023021 | -0.0026199 | 0.00078615
Feed down
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 110.4647 | 39.4221 | -16.7895 | -32.7609 | -100.9086
a3' | 0.16548 | -0.37287 | -0.13739 | -0.33364 | 9.3931
a4' | 2.8921 | 0.89472 | 1.1942 | 0.92049 | 1.7657
a5' | -0.82059 | -0.77696 | -0.76725 | -1.1038 | -1.0855
a6' | 0.28974 | -0.5125 | -0.24064 | -0.23821 | 0.83445
a7' | 0.1646 | 0.35006 | 0.46894 | 0.30547 | 0.83672
a8' | 0.22464 | 0.068543 | 0.12344 | 0.02883 | 0.48067
a9' | -0.009792 | 0.014031 | 0.0031082 | 0.01044 | 0.016724
a10' | 0.04036 | -0.039093 | -0.0030693 | 0.0078471 | 0.18525
a11' | 0.025976 | 0.052941 | 0.051788 | 0.045486 | 0.074063
a12' | 0.011517 | 0.017861 | 0.018037 | 0.0083205 | 0.045395
a13' | 0.050636 | 0.054665 | 0.050166 | 0.04845 | 0.02627
a14' | 0.0002524 | 0.0067863 | 0.015423 | 0.020447 | -0.016835
a15' | -0.001131 | -0.0029337 | -0.004551 | -0.0025192 | 0.00066752
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals |  | Coil Waviness
b1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b2' | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000
b3' | -1.3284 | -0.10293 | 0.65057 | 2.6595 | -1.7445 | 1.0691 | 1.428 | 0.34642 |  | -4.7355
b4' | 0.11023 | -0.45821 | -0.73476 | -0.08613 | -1.434 | -0.42637 | 0.32549 | -0.4836 |  | -4.7465
b5' | 0.79806 | 0.46069 | 0.51005 | 0.056342 | -0.36604 | 0.34236 | 0.24892 | 0.3135 |  | -4.2175
b6' | 3.138 | 2.5225 | 3.5117 | 3.0548 | 14.2759 | 3.0297 | 0.49509 | 4.5485 |  | -3.3798
b7' | 0.26486 | -0.071046 | 0.066449 | 0.18851 | 0.044306 | 0.061305 | 0.12986 | 0.08838 |  | -3.7694
b8' | 0.058472 | -0.17466 | -0.25212 | 0.021477 | -0.14109 | -0.1351 | 0.14102 | -0.10797
b9' | -0.038924 | -0.0030605 | -0.020989 | 0.073927 | 0.037248 | 0.016626 | 0.050428 | 0.011356
b10' | -0.26826 | 0.017078 | -0.021727 | -0.085413 | -0.38391 | -0.030021 | 0.051747 | -0.11171 |  | 0.015456
b11' | 0.026648 | -0.0025242 | 0.016688 | -0.025664 | -0.027637 | -0.0038334 | 0.021206 | -0.0026137
b12' | -0.0041205 | 0.0077274 | 0.020327 | 0.0033775 | -0.019867 | 0.010477 | 0.0088029 | 0.0043124
b13' | 0.029619 | 0.034458 | 0.022818 | 0.039286 | 0.0062887 | 0.032187 | 0.0084655 | 0.028355
b14' | -0.19639 | -0.18742 | -0.18461 | -0.16811 | -0.13843 | -0.18005 | 0.010432 | -0.17685 | alpha | 285
b15' | -0.0019575 | -0.0015788 | -0.0023021 | -0.0026199 | 0.00078617 | -0.0021669 | 0.00053354 | -0.0017417 | beta | 0.5536
Feed down normalised
| Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Central | Sigma | Integrals
a1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a2' | 110.4647 | 39.4221 | -16.7895 | -32.7609 | -100.9109 | -3.3761 | 37.9149 | 0.036783
a3' | 0.16548 | -0.37287 | -0.13739 | -0.33364 | 9.3933 | -0.2813 | 0.12616 | 1.0764
a4' | 2.8921 | 0.89472 | 1.1942 | 0.92049 | 1.7657 | 1.0031 | 0.16596 | 1.3778
a5' | -0.82059 | -0.77696 | -0.76725 | -1.1038 | -1.0855 | -0.88266 | 0.19156 | -0.90078
a6' | 0.28974 | -0.5125 | -0.24064 | -0.23821 | 0.83447 | -0.33045 | 0.15766 | -0.085242
a7' | 0.1646 | 0.35006 | 0.46894 | 0.30547 | 0.83674 | 0.37482 | 0.084506 | 0.40621
a8' | 0.22464 | 0.068543 | 0.12344 | 0.02883 | 0.48068 | 0.073604 | 0.047507 | 0.14983
a9' | -0.009792 | 0.014031 | 0.0031082 | 0.01044 | 0.016724 | 0.0091934 | 0.0055674 | 0.0074603
a10' | 0.04036 | -0.039093 | -0.0030693 | 0.0078471 | 0.18525 | -0.011438 | 0.024564 | 0.022325
a11' | 0.025976 | 0.052941 | 0.051788 | 0.045486 | 0.074065 | 0.050072 | 0.0040132 | 0.049801
a12' | 0.011517 | 0.017861 | 0.018037 | 0.0083205 | 0.045396 | 0.01474 | 0.0055598 | 0.018373
a13' | 0.050636 | 0.054665 | 0.050166 | 0.04845 | 0.026271 | 0.051094 | 0.0032098 | 0.047711
a14' | 0.0002524 | 0.0067863 | 0.015423 | 0.020447 | -0.016835 | 0.014219 | 0.0069098 | 0.0080489
a15' | -0.001131 | -0.0029337 | -0.004551 | -0.0025192 | 0.00066754 | -0.0033346 | 0.0010736 | -0.0024813