## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
18/06/99 | 80 | ±12.5 | 16 | 3 |  |  | 4472 | T44720851res.xls |  | pos 3 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h
18/06/99 | 80 | ±12.5 | 16 | 2 |  |  | 4472 | T44720904res.xls |  | pos 4 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h
18/06/99 | 80 | ±12.5 | 16 | 1 |  |  | 4472 | T44720917res.xls |  | pos 5 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h
17/06/99 | 80 | ±12.5 | 16 | 4 |  |  | 4472 | T44721622res.xls |  | pos 2 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h
17/06/99 | 80 | ±12.5 | 16 | 5 |  |  | 4472 | T44721632res.xls |  | pos 1 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h
Lmag_q2_reorienté : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T44720851res+T44720904res+T44720917res+T44721622res+T44721632res

## T44720851res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.2364e-05 | 3.5103e-07 | -1.735e-05 | 1.0694e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8617e-05 | 2.7736e-07 | -1.0126e-05 | 1.0043e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0027957 | 0.0025286 | 1.1914e-07 | 1203.1607
GMT Time | 1999-06-18 08:52 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.77 mT)
Run Number | 4472 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 4.3654 | 0.016898 | 3.579 | 0.016956 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.0047719 | 0.022762 | -3.1189 | 0.022445 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.80984 | 0.0076849 | 1.0649 | 0.0069553 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 3) | 3 | 6.2401 | 0.0057619 | -0.17391 | 0.0059315 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.064554 | 0.0055077 | -0.10376 | 0.0049814 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.0999 | -0.067898 | 0.0041276 | 0.071687 | 0.0035458 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.016326 | 0.0038073 | 0.018776 | 0.0028424 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 21.5 | -0.086686 | 0.0033399 | -0.0010748 | 0.0024614 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5088 | -0.020785 | 0.002111 | 0.0035574 | 0.0026015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.253 | 0.012016 | 0.0021035 | 0.0037585 | 0.0021696 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 61.544 | -0.039016 | 0.0018652 | -0.0053928 | 0.0024123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0 | -0.17565 | 0.0015886 | 0.010791 | 0.0017822 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.32797 | 0.00012449 | 0.0010358 | 0.0017916 | 0.0014509 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.19112 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 90.4361 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 32 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7695 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.2426
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 5.6451 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.086693
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+rotation inversée+extremité opposée+rotation90°+rotation180°
Commentaire | pos 3 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h

## T44720904res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6579e-05 | 3.9911e-07 | -6.1906e-05 | 2.3639e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -2.8865e-05 | 1.5469e-07 | -1.3314e-05 | 1.1198e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0028054 | 0.0025185 | 7.6886e-08 | 1205.017
GMT Time | 1999-06-18 09:05 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.77 mT)
Run Number | 4472 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 3.4931 | 0.017839 | 2.9467 | 0.017839 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.014803 | 0.025296 | -3.2374 | 0.024695 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.91187 | 0.008667 | 0.62677 | 0.0084068 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 4) | 2 | 6.2859 | 0.0089444 | 0.19909 | 0.0064059 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.025785 | 0.0053552 | -0.17497 | 0.0030481 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1609 | -0.068168 | 0.0044713 | 0.030661 | 0.0040506 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.058423 | 0.0022516 | -0.0066864 | 0.0038502 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 21.5 | -0.084712 | 0.0036047 | 0.047603 | 0.0027373 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | -0.015249 | 0.0021602 | -0.007722 | 0.0028759 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.023 | 0.0075334 | 0.0021251 | 0.0029447 | 0.0021044 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -34.587 | -0.023884 | 0.0016441 | 0.020505 | 0.001627 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.58 | -0.17893 | 0.0018185 | 0.011558 | 0.0014425 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.27565 | -0.00084114 | 0.001521 | 0.0027767 | 0.0013571 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.12766 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 90.5424 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 32 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7701 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.289
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.57 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.09717
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+extremité opposée+rotation inversée+rotation90°+rotation180°
Commentaire | pos 4 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h

## T44720917res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 4.8816e-05 | 2.2833e-07 | -4.0598e-05 | 7.8704e-08
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.1303e-05 | 1.6219e-07 | -2.0787e-05 | 1.2884e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0016128 | 0.0014515 | 7.6959e-08 | 1204.3911
GMT Time | 1999-06-18 09:18 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.17 mT)
Run Number | 4472 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 1.7475 | 0.035717 | 3.6888 | 0.033984 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.65575 | 0.038441 | -2.0837 | 0.044478 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.93429 | 0.013961 | 0.24515 | 0.019149 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 5) | 1 | 4.8872 | 0.012677 | 0.31886 | 0.014082 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.068044 | 0.0089572 | -0.12775 | 0.010892 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 21.1975 | -0.13392 | 0.0057101 | -0.1081 | 0.0073247 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.060265 | 0.0058132 | 0.020176 | 0.0058601 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 21.5 | -0.34401 | 0.0056685 | 0.15763 | 0.0032357 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | -0.047327 | 0.0057944 | -0.012267 | 0.0036593 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0 | 0.0015971 | 0.0029702 | 0.0020195 | 0.0042193 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 88.501 | -0.047318 | 0.0026781 | 0.016576 | 0.0019885 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.316 | -0.17851 | 0.0020093 | 0.012322 | 0.0029834 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.49706 | 0.001099 | 0.0020352 | -6.9953e-05 | 0.0025813 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.019418 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 90.5066 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 32 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1697 | Module de C6 (unité) |  |  | 4.8976
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.0818 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.37841
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+extremité opposée+rotation inversée+rotation90°+rotation180°
Commentaire | pos 5 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h

## T44721622res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 9.2489e-05 | 2.695e-07 | -3.0634e-05 | 3.5016e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -3.4012e-05 | 1.8483e-07 | -1.3755e-05 | 1.0731e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.002788 | 0.0025371 | 9.6026e-08 | 1201.6335
GMT Time | 1999-06-17 16:22 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.77 mT)
Run Number | 4472 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 3.5145 | 0.015012 | 3.3971 | 0.022221 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.19776 | 0.022754 | -3.563 | 0.020733 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.72168 | 0.0073864 | 0.6399 | 0.0094168 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 2) | 4 | 6.2291 | 0.0080613 | 0.0070265 | 0.0072163 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.01286 | 0.0063817 | -0.046029 | 0.0048617 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.0154 | -0.074599 | 0.0045373 | -0.0028477 | 0.0045926 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.025603 | 0.0036563 | 0.01247 | 0.0034408 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 21.5 | -0.062233 | 0.0029332 | 0.01153 | 0.0024361 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | -0.030813 | 0.0019914 | -0.0012141 | 0.0027427 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.371 | 0.007174 | 0.0026031 | -0.0030302 | 0.0021712 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 22.888 | -0.04249 | 0.0018501 | 0.0023372 | 0.0011865 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | 0 | -0.17843 | 0.0015529 | 0.0082083 | 0.0015317 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.40147 | 0.00097118 | 0.0012098 | 0.0028035 | 0.0016698 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.17854 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 90.3486 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 32 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7696 | Module de C6 (unité) |  |  | 6.2291
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 4.8879 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.063292
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+extremité opposée+rotation inversée+rotation90°+rotation180°
Commentaire | pos 2 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h

## T44721632res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | q2 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -9.6148e-06 | 2.5788e-07 | -8.9343e-05 | 2.0056e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -4.4165e-05 | 1.546e-07 | -2.0907e-05 | 8.6385e-08
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q Y_top codeur (mrad) | [6 empty] | -0.0016185 | 0.0014757 | 1.0549e-07 | 1201.1635
GMT Time | 1999-06-17 16:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.19 mT)
Run Number | 4472 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1 | 7.7639 | 0.032649 | 12.5056 | 0.028791 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.25153 | 0.03237 | -2.2415 | 0.032072 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -1.747 | 0.016583 | 1.9778 | 0.017268 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
SHAFT POS (pos_origine= 1) | 5 | 14.4411 | 0.014967 | 1.0524 | 0.0087622 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.010356 | 0.0066829 | 0.70092 | 0.010338 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 22.1436 | -0.1716 | 0.0080922 | -0.099017 | 0.0081471 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.059623 | 0.0047127 | 0.073356 | 0.0050686 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 21.5 | -0.28313 | 0.0045765 | 0.20329 | 0.0038734 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.509 | -0.019648 | 0.0032734 | 0.020689 | 0.005677 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.09 | -0.00023897 | 0.0041802 | -0.0086561 | 0.0035964 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -49.337 | -0.027311 | 0.0026724 | 0.056972 | 0.0030026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.225 | -0.12661 | 0.0018812 | -0.024331 | 0.0016639 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.41202 | 0.00084146 | 0.0016932 | 0.00027582 | 0.0017685 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | 0.56281 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 90.3217 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 32 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1902 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4794
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 14.7196 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.34855
Vitesse (%) | 80 | Mesure d'origine+extremité opposée+rotation inversée+rotation90°+rotation180°
Commentaire | pos 1 rotation trigo connexions vers le bas +i sur le h

## Lmag_A2
Fichiers | T44720917res.xls | T44720904res.xls | T44720851res.xls | T44721622res.xls | T44721632res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.1697 | 3.7701 | 3.7695 | 3.7696 | 2.1902 | 3.117 | 15.6692 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH check integral
b3 | 1.7475 | 3.4931 | 4.3654 | 3.5145 | 7.7639 | 3.3779 | 63.6694 | 4.0634 | 1.2029 | 4.0634 | 0
b4 | 0.65575 | 0.014803 | -0.0047719 | 0.19776 | -0.25153 | 0.087815 | 1.6552 | 0.10563 | 1.2029 | 0.10563 | 0
b5 | -0.93429 | -0.91187 | -0.80984 | -0.72168 | -1.747 | -0.79923 | -15.0644 | -0.9614 | 1.2029 | -0.9614 | 0
b6 | 4.8872 | 6.2859 | 6.2401 | 6.2291 | 14.4411 | 5.9917 | 112.9349 | 7.2075 | 1.2029 | 7.2075 | 0
b7 | -0.068044 | 0.025785 | 0.064554 | -0.01286 | -0.010356 | 0.0064594 | 0.12175 | 0.0077701 | 1.2029 | 0.0077701 | 0
b8 | -0.13392 | -0.068168 | -0.067898 | -0.074599 | -0.1716 | -0.077489 | -1.4606 | -0.093212 | 1.2029 | -0.093212 | 0
b9 | -0.060265 | -0.058423 | -0.016326 | 0.025603 | 0.059623 | -0.0098393 | -0.18546 | -0.011836 | 1.2029 | -0.011836 | 0
b10 | -0.34401 | -0.084712 | -0.086686 | -0.062233 | -0.28313 | -0.11923 | -2.2473 | -0.14342 | 1.2029 | -0.14342 | 0
b11 | -0.047327 | -0.015249 | -0.020785 | -0.030813 | -0.019648 | -0.0211 | -0.39771 | -0.025382 | 1.2029 | -0.025382 | 0
b12 | 0.0015971 | 0.0075334 | 0.012016 | 0.007174 | -0.00023897 | 0.0055007 | 0.10368 | 0.0066169 | 1.2029 | 0.0066169 | 0
b13 | -0.047318 | -0.023884 | -0.039016 | -0.04249 | -0.027311 | -0.029698 | -0.55977 | -0.035724 | 1.2029 | -0.035724 | 0
b14 | -0.17851 | -0.17893 | -0.17565 | -0.17843 | -0.12661 | -0.14186 | -2.6739 | -0.17065 | 1.2029 | -0.17065 | 0
b15 | 0.001099 | -0.00084114 | 0.00012449 | 0.00097118 | 0.00084146 | 0.00027517 | 0.0051866 | 0.00033101 | 1.2029 | 0.00033101 | 0
a3 | 3.6888 | 2.9467 | 3.579 | 3.3971 | 12.5056 | 3.8623 | 72.7999 | 4.6461 | 1.2029 | 4.6461 | 0
a4 | -2.0837 | -3.2374 | -3.1189 | -3.563 | -2.2415 | -2.4842 | -46.8238 | -2.9883 | 1.2029 | -2.9883 | 0
a5 | 0.24515 | 0.62677 | 1.0649 | 0.6399 | 1.9778 | 0.72434 | 13.6529 | 0.87132 | 1.2029 | 0.87132 | 0
a6 | 0.31886 | 0.19909 | -0.17391 | 0.0070265 | 1.0524 | 0.16544 | 3.1183 | 0.19901 | 1.2029 | 0.19901 | 0
a7 | -0.12775 | -0.17497 | -0.10376 | -0.046029 | 0.70092 | 0.0017871 | 0.033684 | 0.0021497 | 1.2029 | 0.0021497 | 0
a8 | -0.1081 | 0.030661 | 0.071687 | -0.0028477 | -0.099017 | -0.0040499 | -0.076336 | -0.0048717 | 1.2029 | -0.0048717 | 0
a9 | 0.020176 | -0.0066864 | 0.018776 | 0.01247 | 0.073356 | 0.015758 | 0.29702 | 0.018956 | 1.2029 | 0.018956 | 0
a10 | 0.15763 | 0.047603 | -0.0010748 | 0.01153 | 0.20329 | 0.05338 | 1.0062 | 0.064212 | 1.2029 | 0.064212 | 0
a11 | -0.012267 | -0.007722 | 0.0035574 | -0.0012141 | 0.020689 | -8.3955e-05 | -0.0015824 | -0.00010099 | 1.2029 | -0.00010099 | 0
a12 | 0.0020195 | 0.0029447 | 0.0037585 | -0.0030302 | -0.0086561 | -3.8746e-05 | -0.00073031 | -4.6608e-05 | 1.2029 | -4.6608e-05 | 0
a13 | 0.016576 | 0.020505 | -0.0053928 | 0.0023372 | 0.056972 | 0.012019 | 0.22653 | 0.014457 | 1.2029 | 0.014457 | 0
a14 | 0.012322 | 0.011558 | 0.010791 | 0.0082083 | -0.024331 | 0.0047026 | 0.088637 | 0.0056568 | 1.2029 | 0.0056568 | 0
a15 | -6.9953e-05 | 0.0027767 | 0.0017916 | 0.0028035 | 0.00027582 | 0.0014984 | 0.028242 | 0.0018024 | 1.2029 | 0.0018024 | 0
Angle[Horiz,C2](°) | 90.5066 | 90.5424 | 90.4361 | 90.3486 | 90.3217 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 21.1975 | 21.1609 | 21.0999 | 22.0154 | 22.1436 | 210.57
Niv. moyen (mrad) | -0.158 | -0.2785 | 0.1265 | 0.1855 | -0.0675 | C2,moyen=3.77
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = 5*Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]